附件2

监督检查结果为“责令改正”的机构名单

| 序号 | 地市 | 机构名称 | 检查发现的主要问题 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 南宁市疾病预防控制中心 | 1.原始记录信息不完整，不按规定传输仪器原始数据。 2.个别检验项目未按现行标准规定的方法实施检验。 3.部分检验检测原始记录不够规范，信息无法溯源。 4.个别检验报告未能正确标注检验依据。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 2 | 南宁 | 广西分析测试研究中心 | 1.未按规定办理标准变更手续。 2.个别检验项目未严格按照国家标准规定进行平行样检验。 3.个别原始记录中缺少关键信息，溯源性不足。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 3 | 南宁 | 广西华测检测认证有限公司 | 1.未按规定办理标准变更手续。 2.个别检验项目存在在多个检测数据中选择性使用，未按规定做平行，可能造成检验结果准确的影响。 3.个别检验项目未严格按照国家标准规定进行平行样检验。 4.个别检验项目原始记录与实际操作不相符。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 4 | 柳州 | 柳州市食品药品检验所、广西柳州螺蛳粉质量检验中心 | 1.实验室未能提供温度监控电子数据备份的作业指导书。 2.未能提供检验检测专用章的使用规定。 3.食品感官检测实验室不符合要求。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 5 | 桂林 | 桂林市疾病预防控制中心 | 1.编号为19GA0089的检验报告未加盖资质认定标志。 2.编号为19GA0027的检验报告封面有CMA标识，但报告的说明页中“4、报告中项目名称前加*表示该项目……”,不符合RB/T 214-2017要求。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 6 | 梧州 | 蒙山县疾病预防控制中心 | 1.留样室温湿度计超校准周期使用。 2.参加2018年 “铅”能力验证结果为不满意，但尚未整改到位。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 7 | 钦州 | 钦州市疾病预防控制中心 | 1.样品管理不够规范。 2.检验检测报告和原始记录不够规范，信息不够完整，无法溯源。 3.检测标准方法变更后未能及时办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 8 | 北海 | 北海市疾病预防控制中心 | - 样品流转过程未标识样品状态，留样及预期处理登记表未使用受控表格，表格信息不完善。 - 原始记录不够规范，信息不够完整，无法溯源。 3.检测标准、方法变更后未能及时办理变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 9 | 崇左 | 天等县疾控预防控制中心 | 1.样品管理不够规范。 2.参加能力验证结果不满意未进行重新考核确认。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 10 | 崇左 | 龙州县疾控预防控制中心 | 1.样品管理不够规范。 2.2016年检验检测机构资质认定标志未标注资质认定证书编号，2017年后出具检验检测报告未标注资质认定标志，未做相关注明。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 11 | 贵港 | 平南县疾病预防控制中心 | 1.授权签字人变动未及时办理变更手续。 2.检验检测报告不够规范，出具未标注资质认定标志的检验检测报告未做相关注明，部分检验报告无批准人签名，无日期，无检验单位盖章。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 12 | 桂林 | 永福县疾病预防控制中心 | 1.机构法人、最高管理者、质量负责人、授权签字人发生变化（调离机构），未报告资质认定部门并办理变更手续。 2.机构制定的资质认定标志、检验检测专用章的使用规定中①检验检测专用章在封面的位置不正确；②规定中仍有CMAF的内容。 3.未及时办理标准变更手续。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 13 | 桂林 | 资源县疾病预防控制中心 | 1.2018.06-07参加全区大米中铅、总砷、汞能力验证，最终结果总砷不满意，未进一步向相关部门申请取消该项目的检测能力。 2.提供不出检验检测专用章的使用规定。 3.自我声明不够，检验检测人员仅签署了不同时在两家以上食品检验检测机构从业的自我承诺书。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 14 | 百色 | 平果县疾病预防控制中心 | 1.样品存放较杂乱，存放食品的冰箱无温度监控记录。 2.编号为食190006-食190010原始记录中，沙门氏菌的检测没有实时记录培养时间，无法溯源。 3.样品“生活饮用水”（编号：水190045）报告没有评价结论。 4.2018年未按要求参加参加汞的能力验证。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 15 | 来宾 | 广西蔗糖循环经济产品质量检验中心 | 1.部分样品状态何标识，个别样品状态标识不清。 2.编号SP16-SY花生油超过保存期，未做处理。 3.①标液编号160809有两个标准溶液名称：硫代硫酸钠、硫酸标液，没有唯一性标识，无法溯源；②SP19-W054原始记录无镉标准溶液配制记录；③SP19-W054原始记录检验依据GB5009.15-2014与检验报告检验依据GB/T1354-2009不一致。 4.编号SP19-TC017样品原始记录中，铅的测定无前处理记录及仪器测定条件，无法溯源。 5.报告编号为SP18-W053的草莓味乳酸菌饮料检验报告只有检验依据，没有判定依据。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |
| 16 | 来宾 | 来宾市食品药品检验检测中心 | 整合并入来宾市检验检测中心（2018年2月来编〔2018〕5号）后，未及时办理变更手续,机构处于停业状态。 | 责令改正，建议按照《检验检测机构资质认定管理办法》第42条要求处理。 |