安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  | 饲料中锑的测定-原子荧光光谱法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源（项目计划号） |  | 2019-1-101 |  |  |  |
| 负责起草单位 |  | 安徽省兽药饲料监察所 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 安徽省合肥市包河区滨湖新区洞庭湖路3355号 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  | / |  |  |  |
| - 标准起草人（全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
| 1 | 宋亚伟 | 安徽省兽药饲料监察所 | / | 兽医师 | 18788851239 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 按照《安徽省市场监督管理局关于下达2019年第一批安徽省地方标准制修订计划的函》(皖市监函〔2019〕510 号)要求，安徽省兽药饲料监察所迅速开展《饲料中锑的测定-原子荧光光谱法》地方标准的制定工作，并起草了详细的工作计划。重点对我省饲料中重金属元素锑的使用情况进行了深入研究，对饲料生产、经营、养殖环节进行了广泛的调研，对标准草案进行详细编制，最终于2019年3月形成了标准讨论稿。通过网站宣传、文稿邮寄、会议等方式公开征求意见，共向3个有关行业单位、科研院所、大专院校及有代表性的标准利益方发函征求意见。目前，本次征求意见共收到3家单位6条意见，最终6条建议全部采纳。 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 必要性： 锑（Sb）在拉丁语中的意思是一种有毒的化学元素，能够抑制酶的活性。锑会刺激人的眼、鼻、喉咙、皮肤，持续接触可破坏心脏及肝脏功能，吸入高含量的锑会导致锑中毒，症状包括头痛、呕吐、呼吸困难，严重者可能死亡。 我国是世界上最大的锑及其化合物生产国，锑合金及化合物用途十分广泛。常应用在各式塑料和防火材料中;锑的合金是制造轴承、齿轮的好材料；锑的化合物锑白是优良的白色颜料，常用在陶瓷、橡胶、油漆、玻璃、纺织及化工产业。由于锑的用途涉及到生产领域的诸多方面，致使重金属锑进入饲料环节的几率大大提高，饲料中可能存在锑含量超标风险。锑通过食物链生物富集，在体内达到很高浓度，危害人类的身体健康。 目前，许多国家在某些领域都开展了锑的监测活动。《中华人民共和国国家标准污水综合排放标准》，锑属于第一类污染物,其最高允许排放浓度为0.1mg/L；美国环境保护署禁止杀虫剂中含有锑；欧盟将锑列为高危害有毒物质和可致癌物质并予以规定管理，食品中的锑含量应小于20ppb。 然而，我国尚未建立可供使用的饲料中锑含量的测定方法，更没有开展饲料中锑的风险预警工作。为提升我省饲料监管质量，保证农产品质量安全，饲料中锑的测定方法亟待起草制定。 意义： 制订饲料中锑含量测定的标准，对其进行有效的质量控制，建议《饲料卫生标准》将锑纳入监测指标，填补我省监测锑的空白，对于我省乃至全国饲料产品质量安全具有重要的意义。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。 |  |  |  |  |  |
| （一）本标准制定的原则 制定标准的原则和依据：标准编制遵循“全面性、统一性、实践性、规范性”的原则，并注重标准的可操作性，严格按照GB/T1.1-2009最新版本的要求进行编写。 本标准与现行法律、法规、标准和强制性标准没有冲突。 （二）本标准制定依据 1、国家政策法规 - 《中华人民共和国标准化法》； - 《饲料管理条例》； - 《饲料药物添加剂使用规范》（中华人民共和国农业部公告）； - 《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》（中华人民共和国农业部公告）； - 《饲料添加剂品种目录》（中华人民共和国农业部公告）； - 《饲料添加剂安全使用规范》（中华人民共和国农业部公告）。 2、标准 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》GB/T 1.1-2009。 起草标准时，深入研究了饲料中重金属的测定方法，同时结合有关饲料中重金属的政策法规和使用规范，确定了饲料中锑的测定标准的制定依据和框架结构。 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| （一）主要条款的说明 制定饲料中锑的测定方法，增加我省饲料中重金属监测指标，减少饲料中重金属污染，保证农产品质量安全。 本标准规定了饲料中锑测定的范围、规范性引用文件、方法原理、试剂或材料、仪器设备、检测步骤、结果分析等内容。 （二）主要技术参数 1 材料与方法 1.1 实验饲料 本试验选用的饲料由安徽天邦饲料科技有限公司提供。 1.2 材料与试剂 除特殊说明外，本标准所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682规定的二级水。所有玻璃器皿及坩埚均需用稀盐酸浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用水冲洗干净。 硫脲；盐酸（优级纯）；氢氧化钾；硼氢化钾。 盐酸溶液(6mol/L):量取50mL盐酸，再加入50mL水，混匀。 稀盐酸（0.6mol/L）：量取5mL盐酸，用水稀释至100mL，混匀。 硫脲溶液（50g/L）：称取5g硫脲，溶液100mL水中，混匀。 氢氧化钾溶液（0.2%）：称取1g氢氧化钾，溶液500mL水中，混匀，临用现配。 硼氢化钾碱溶液：称取10g硼氢化钾,溶于500mL氢氧化钾溶液(0.2%)中,混匀,临用现配。 盐酸溶液（5%）：量取5mL盐酸，用水稀释至100mL，混匀。 锑标准贮备溶液:1000μg/mL（来自国家有色金属及电子材料分析测试中心）。 1.3 主要仪器设备 双道原子荧光光谱仪（北京海光仪器公司，型号AFS-9800）；锑空心阴极灯；可调式电热板；万分之一天平（德国赛多利斯，型号Bs224s）；恒温干燥箱；马弗炉。 1.4 标准溶液的配制 锑标准中间液(20μg/mL ):准确吸取1mL锑标准溶液(1000μg/mL)于50mL容量瓶中,加水定容至刻度,混匀。临用现配。 锑标准工作液(200ng/mL):准确吸取1mL锑标准中间液(20μg/mL)于100mL容量瓶中,加水定容至刻度,混匀。临用现配。 锑标准系列溶液:分别准确吸取锑标准工作液 (200ng/mL) 0 mL、0.5 mL、1mL、2mL、5mL 和 10mL 于 50mL 容量瓶中,加入少量水稀释后,加入 2mL盐酸溶液(6mol/L)、2mL硫脲溶液(50g/L),加水定容至刻度,混匀。此锑标准系列溶液的浓度为 0ng/mL、2.00 ng/mL、4.00 ng/mL、8.00 ng/mL、20.0 ng/mL、40.0 ng/mL 。放置 30min 后测定。 1.5 试样的制备 1.5.1 酸消解法 准确称取试样预混合饲料0.5g ，(精确到0.0001 g)于50 mL坩埚中,加水少许湿润试样,慢慢加入20mL盐酸溶液(6mol/L),待激烈反应过后,小火加热,微微煮沸，至消化液5mL左右(注意防止溅出)。向容量瓶中提前加入2mL硫脲溶液(50g/L)。消化液冷却后,用水将消化液转移至50mL容量瓶中，加少许水多次冲洗坩埚,洗液并入容量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,用无灰滤纸过滤,待用。同时于相同条件下,做试剂空白实验。 1.5.2 干灰化法 准确称取单一饲料、配合饲料5 g(精确到0.0001 g)于50 mL瓷坩埚中,低温碳化至无烟后,然后转入高温马弗炉中550℃恒温灰化4h。冷却后, 先滴加少量水润湿样品，再缓慢加入10 mL盐酸溶液(6mol/L)。待激烈反应过后,小火加热,微微煮沸，至消化液3mL～5 mL (注意防止溅出)。向容量瓶中提前加入2mL硫脲溶液(50g/L)。消化液冷却后,用水将消化液转移至50 mL容量瓶中，加少许水，多次冲洗坩埚,洗液并入容量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,用无灰滤纸过滤,待用。同时于相同条件下,做试剂空白实验。 1.6 参数设定 调整仪器性能至最佳状态。空心阴极灯电流：70mA；光电倍增管电压：300V；载气流速：300mL/min;屏蔽气流800mL/min；原子化器温度200℃；原子化器高度8mm。 1.7 样品的检测 在与测定标准溶液系列相同的实验条件下，将空白溶液和试样溶液分别导入仪器，测定荧光值，与标准系列比较定量。 2 结果与分析 2.1 标准曲线 将浓度分别为0ng/mL、1ng/mL、2ng/mL、4ng/mL、10ng/mL、20ng/mL的锑标准溶液，供原子荧光光谱仪分析，以荧光响应值的峰面积为纵坐标，标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线（见图１）。 图1 锑标准曲线 2.2方法准确度和精密度 采用空白样品添加法，对预混合饲料、饲料添加剂分别添加浓度为0.1、0.2、0.4mg/kg进行复核实验；对单一饲料、浓缩饲料、配合饲料添加浓度为0.01、0.02、0.04mg/kg进行复核实验。每种浓度做5个平行样品，每个平行样测试3次，求回收率、批内平均值、批内变异系数、批间平均值、批间变异系数。测定结果见表1至表5。 表1 预混合饲料中添加锑的测定结果 添加浓度 (mg/kg); 批次; 回收率; 批内 平均值; 批内变 异系数; 批间 平均值; 批间变 异系数. 0.1; 1; 91.12; 92.90; 91.71; 91.91; 0.99; 91.85; 0.72. 2; 93.26; 92.87; 92.45; 92.86; 0.44. 3; 91.26; 91.46; 90.41; 91.04; 0.61. 4; 91.48; 93.25; 90.84; 91.86; 1.36. 5; 91.42; 92.87; 90.47; 1.59 1.32. 0.2; 1; 96.26; 96.87; 97.45; 96.86; 0.61; 95.85; 2.04. 2; 98.06; 97.35; 98.41; 97.94; 0.55. 3; 92.41; 93.15; 92.56; 92.71; 0.42. 4; 95.25; 99.84; 92.35; 95.81; 3.94. 5; 98.87; 97.47; 91.43; 95.92; 4.12. 0.4; 1; 94.46; 94.11; 93.45; 94.01; 0.55; 94.09; 0.99. 2; 92.12; 93.63; 92.15; 92.63; 0.93. 3; 95.41; 95.78; 94.26; 95.15; 0.83. 4; 94.45; 92.50; 95.48; 94.14; 1.61. 5; 94.66; 91.67; 97.25; 94.53; 2.95. 表2 饲料添加剂中添加锑的测定结果 添加浓度 (mg/kg); 批次; 回收率; 批内 平均值; 批内变 异系数; 批间 平均值; 批间变 异系数. 0.1; 1; 90.12; 92.19; 91.52; 91.28; 1.16; 91.78; 1.36. 2; 93.32; 94.87; 93.45; 93.88; 0.92. 3; 91.26; 91.56; 92.41; 91.74; 0.65. 4; 91.48; 89.43; 90.84; 90.58; 1.16. 5; 93.42; 92.11; 88.74; 91.42; 2.64. 0.2; 1; 94.26; 95.63; 88.95; 92.95; 3.80; 93.09; 1.75. 2; 97.06; 95.45; 90.91; 94.47; 3.38. 3; 92.41; 92.44; 91.32; 92.06; 0.69. 4; 95.25; 91.43; 86.42; 91.03; 4.86. 5; 96.87; 96.47; 91.42; 94.92; 3.20. 0.4; 1; 90.63; 90.12; 91.42; 90.72; 0.72; 91.28; 1.55. 2; 90.12; 89.90; 93.21; 91.08; 2.03. 3; 86.75; 90.60; 93.42; 90.26; 3.71. 4; 87.40; 90.54; 93.80; 90.58; 3.53. 5; 96.26; 88.74; 96.26; 93.75; 4.63. 表3 单一饲料中添加锑的测定结果 添加浓度 (mg/kg); 批次; 回收率; 批内 平均值; 批内变 异系数; 批间 平均值; 批间变 异系数. 0.01; 1; 87.06; 87.81; 88.15; 87.67; 0.64; 88.22; 1.23. 2; 86.06; 86.81; 87.15; 86.67; 0.64. 3; 89.91; 89.10; 89.12; 89.38; 0.52. 4; 88.05; 88.05; 88.85; 88.32; 0.52. 5; 89.97; 87.97; 89.23; 89.06; 1.14. 0.02; 1; 86.06; 87.11; 88.35; 87.17; 1.31; 88.23; 1.14. 2; 87.06; 87.41; 87.15; 87.21; 0.21. 3; 89.41; 90.15; 88.76; 89.44; 0.78. 4; 88.45; 88.44; 88.75; 88.55; 0.20. 5; 89.47; 87.47; 89.43; 88.79; 1.29. 0.04; 1; 86.16; 86.87; 87.45; 86.83; 0.74; 89.20; 2.01. 2; 88.06; 88.41; 88.15; 88.21; 0.21. 3; 91.41; 90.15; 92.76; 91.44; 1.43. 4; 88.25; 89.84; 92.75; 90.28; 2.53. 5; 88.87; 87.47; 91.43; 89.26; 2.25. 表4 浓缩饲料中添加锑的测定结果 添加浓度 (mg/kg); 批次; 回收率; 批内 平均值; 批内变 异系数; 批间 平均值; 批间变 异系数. 0.01; 1; 88.66; 89.76; 88.42; 88.95; 0.80; 90.52; 1.71. 2; 91.63; 93.12; 92.45; 92.40; 0.81. 3; 90.54; 89.56; 93.21; 91.10; 2.07. 4; 88.75; 91.60; 93.42; 91.26; 2.58. 5; 87.65; 86.87; 92.11; 88.88; 3.18. 0.02; 1; 88.76; 88.41; 95.63; 90.93; 4.48; 91.63; 1.02. 2; 90.76; 90.15; 95.45; 92.12; 3.15. 3; 89.52; 89.84; 92.44; 90.60; 1.77. 4; 95.25; 91.32; 92.25; 92.94; 2.21. 5; 96.87; 86.42; 91.43; 91.57; 5.71. 0.04; 1; 92.46; 91.42; 93.45; 92.44; 1.10; 91.02; 0.93. 2; 90.63; 90.12; 91.42; 90.72; 0.72. 3; 90.12; 89.90; 93.21; 91.08; 2.03. 4; 86.75; 90.60; 93.42; 90.26; 3.71. 5; 87.40; 90.54; 93.80; 90.58; 3.53. 表5 配合饲料中添加锑的测定结果 添加浓度 (mg/kg); 批次; 回收率; 批内 平均值; 批内变 异系数; 批间 平均值; 批间变 异系数. 0.01; 1; 87.56; 89.15; 86.42; 87.71; 1.56; 89.60; 1.31. 2; 90.63; 90.12; 91.42; 90.72; 0.72. 3; 90.12; 89.90; 91.21; 90.41; 0.78. 4; 86.75; 90.60; 91.42; 89.59; 2.78. 5; 87.40; 90.54; 90.80; 89.58; 2.11. 0.02; 1; 96.26; 96.87; 97.45; 96.86; 0.61; 95.85; 2.04. 2; 98.06; 97.35; 98.41; 97.94; 0.55. 3; 92.41; 93.15; 92.56; 92.71; 0.42. 4; 95.25; 99.84; 92.35; 95.81; 3.94. 5; 98.87; 97.47; 91.43; 95.92; 4.12. 0.04; 1; 92.46; 92.11; 93.45; 92.67; 0.75; 94.88; 1.66. 2; 94.12; 95.63; 95.15; 94.97; 0.81. 3; 96.41; 95.45; 95.26; 95.71; 0.64. 4; 94.45; 92.44; 95.78; 94.22; 1.78. 5; 94.66; 96.47; 99.43; 96.85; 2.49. 从上述表中数据可以看出，不同种类的饲料和不同浓度的添加浓度的添加回收率均在80%-120%之间，相对标准偏差均在10%以内，方法检出限为0.010 mg/kg,方法定量限为0.040 mg/kg，方法的准确度和精密度都符合实验要求。酸溶解法、干灰化法是饲料前处理的常用方法，原子荧光光谱仪是饲料检测的常用仪器，多数检测机构都具备实验条件，所以该方法具有广泛性、实用性、可操作性，适用于饲料中锑的日常检测。 |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

注：没有的请填写 “无”